- 第三章   采购需求

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
        2、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

3、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4、下列《采购需求一览表》中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。按照招标文件要求，标注 “▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。

5、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子白板教学一体机 | - 1.裸机尺寸75英寸（长×宽×高）1706(H)×1022(W)×89.4(D)mm 4K主板+4K屏幕(IPS）分辨率：3840×2160。 - 2.（Android/Windows)双系统 Cpu:I7；内存8G；固态硬盘256G。 3.20点红外触控、四方实时无线投屏、智能书写电子白板、文稿演示播放、异地多方远程会议、资料数据扫码保存任意批注、内置音箱。 - 4.接口：.I/O接口:≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路VGA≥1路AUDIO OUT。 - 5.含智能笔 、同屏器 ，HDMI高清数据线，安装到位。 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 多功能水平电泳槽 | - 多功能水平电泳槽是用来对少量核酸样品进行快速琼脂糖电泳的装置，制胶可在多用制胶器的胶槽中完成（无需胶布封口）。配备的多用途制胶器可以灌制6x6cm的小胶、12x6cm的宽胶，还可以灌制6x12cm的长胶，以及12x12cm的方胶。配有8种不同齿数和厚度的梳子供选择，包括大数量样品梳(25齿)，标准梳和各种制备梳。灌制好的各种大小的琼脂糖凝胶均可以放入水平电泳槽的平台上进行电泳做到一槽多用。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 生物安全柜 | - 1.气流模式：30%外排，70%循环。 - 2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s。 - 3.超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%。 - 4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试。 - *5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。 - 6.品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动。 - *7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器（非压差传感器），真实、实时检测风速，提供实物图片证明。 - 8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数。 - 9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态。 - 10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警。 - 11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护。 - 12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒。 - 13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。 - *14.紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间。 - 15.操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大。 - 16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 - *17.通过严格的KI-Discus碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105。 - 18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏。 - 19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制。 - 20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能。 - 21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。 - 22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便。 - 23.照度：≥600Lux。 - 24.风机的电机：保证经过过滤器的风压变化50%时，流量变化：≤15%。 - 25.噪音：≤66分贝。 - 26.外形尺寸:整体高度（含支架）≤2150mm（最低可至2050mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1230mm。 - 27.生物防护测试：产品保护：菌落总数≤6CFU/次；交叉污染保护：菌落总数≤3CFU/次。 - 28.工作台面中心振动静位移（RMS）：≤7um。 - *29.为确保设备原装正品及售后，须提供产品授权书和售后承诺。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 低速离心机 | - 1.重量:12kg - 2.微机控制，直流无刷电机驱动。 - 3.采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。 - 4.全钢制外壳，安全可靠。 - 5.倒计时时间小于一分钟以秒显示。 - 6.电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠。 - 7.整机模具一次成型，外观简单大方。 - 8.人性化设计，关盖用力小，轻轻按压门盖即可自动上锁。 - 9.最高转速 4000r/min。 - 10.最大相对离心力 2200×g。 - 11.最大容量 12×20m。 - 12.转速精度 ±30r/min。 - 13.定时范围 1min～99min。 - 14.整机噪声 <62dB(A)。 - 15.电源 AC220V±22V 50/60Hz 5A。 - 16.整机功率 100 W。 - 17.外形参考尺寸 456×330×266 (L×W×H) - 18.配置 18×10ml水平转子（最高转速4000rpm，最大相对离心力2200xg）。 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | ▲台式高速离心机 | - 1.微机控制、触摸面板、直流无刷电机驱动。 - 2.全钢制结构，不锈钢内腔。 - 3.具有自动平衡功能。 - 4.最高转速：16000 r/min - 5.最大相对离心力：21532×g - 6.转速精度：±30r/min - 7.最大容量：6×50ml - 8.定时范围 1min～99min - 9.电源：AC220V 50Hz 10A - 10.噪声：＜62dB(A) - 11.外形参考尺寸：330×390×300mm（L×W×H） - 12.整机功率：400W - 13.重量：约25kg - 14.配置：24×1.5/2.2ml角转子（最高转速15000rpm，最大离心力21532×g）。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 电热恒温水槽 | - 一、结构特点 - 1.一次冲压成型304材质不锈钢内胆，各内角圆弧过度便于内胆清洗。 - 2.采用微电脑智能控温仪表，具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能，控温精确可靠。 - 3.设备具有预约开关机功能。可设定预约定时运行（定时时间可长达9999分钟）。 - 4.具有来电恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正、等功能。 - 5.具有超温声光报警功能。 - 6.设备自带漏电保护功能，使实验更加安全可靠。 - 二、主要技术参数 1.电源电压：220V/50HZ 。 2.控温范围(℃) ：RT+5-100 。 3.温度分辨率(℃)：0．1。 4.恒温波动度(℃)：±0.5 。 5.加热功率（KW）：1.4。 - 6.水槽参考尺寸（mm）：500×300×200。 7.产品外形参考尺寸(mm)： 560×390×355。 - 8.定时范围 1-9999分钟。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 双稳定时电泳仪 | - 一、产品特点 1.在工作状态中，可以实时微调，微电脑智能控制。 - 2.液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间。 - 3.连续可调。 - 4.采用开关电源输出。 - 5.具有存储记忆功能。 - 6.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 。 - 二、技术参数： - 1.外型参考尺寸（W×D×H）：315×290×128mm。 - 2.并联输出：2组。 - 3.输出范围（显示分辨率）： - 5~600V（1V） - 2~200mA（1mA） - 120W。 - 4.重量：约5kg。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 脱色摇床（迴旋） | - 1.电源电压：单项正弦交流220V±10% ，50Hz±2%； - 2.输入功率：约20VA； - 3．设定转速：(10～200)rpm( 显示精度：±2rpm)； - 4.运转方式：圆周； - 5.周转直径mm：20； - 6.承载量[kg] ：≥3 ； 7.定时时间：1分～99小时59分； - 8.额定输出功率：12W； - 9.液晶屏幕：128×64点阵屏； - 10.环境温度：(5～40)℃； - 11.相对湿度：≤75%； - 12.大气压力：75kPa～106 kPa； - 13.保险管型号、规格：BGXP-Φ5×20 F4AL250V； - 14.外形参考尺寸：(W×D×H):330×330×135mm； - 15.托盘尺寸:300×220 mm； - 16.净重：约4.1kg。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 超声波清洗器 | - 1.内胆、外壳均采用304不锈钢； - 2.清洗槽采用冲压成形，无焊缝、耐热耐腐蚀； 3.内胆参考尺寸：330×300×150mm（长宽高）； 外形参考尺寸：360×330×310mm（长宽高）； 4.超声频率：40KHz。 - 5.数码控温，可加热，定时。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 恒温水浴槽 | - 1.孔数：2孔； - 2.加热功率：600W； - 3.电源电压：220V/50Hz； - 4.控温范围：室温～100℃，数显控温； - 5.控温精度：±0.1℃；均匀性：±0.5℃； - 6.内胆参考尺寸：80×160×130mm。 | 6 | 台 |  |  |
| 11 | 冰箱 | - 双开门一级能效双变频，风冷无霜， - 总容积569升 ，冷藏365升冷冻200升 二星级容积4升，耗电量（kwh/24h） 0.92， - 冷冻能力6Kg/12h，冷却能力55Kg/12h，电脑控温。 | 3 | 台 |  |  |
| 12 | 手提式自动高压蒸汽灭菌器 | - 螺母开盖电加热方式； - 锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀； - 容积：18L； - 功率：2kW； - 电源：220V±10% 50Hz±2%； - 极限工作/设计温度：126℃/128℃； - 极限工作/设计压力：0.142MPa/0.165MPa； - 定时范围（分钟）：0-60； - 灭菌室尺寸(mm)：Φ280×290； - 外形参考尺寸(mm)：D=390, H=530。 | 5 | 台 |  |  |
| 13 | 反渗透纯水机 | - 超滤柱，去除超纯水里的内毒素、RNase酶、DNase酶。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 体视显微镜 | - 一．主机要求： - 1.连续变倍体视显微镜光学系统：Greenough光学系统。 - *2.显微镜观察眼点高度：≥400mm。 - *3.变倍体连续变倍范围：0.75X-5X；最小放大倍数：≤8X（配合目镜10X时）。 - 4.变倍比：≥6.65:1。 - 5.目镜：大视野高眼点10X目镜，目镜视野直径≥22.5mm；三目头部，带分光切换旋钮。 - 6.瞳距调节范围：50mm-75mm；双目视度可调。 - *7.工作距离：标配1X物镜时，工作距离≥108mm。 - *8.可选附加物镜：0.3X（WD≥300mm),0.5X(WD≥190.0mm),0.63X(WD≥141.0mm),0.75X(WD≥127.0mm),1.5X(WD≥56.0mm),2.0X(WD≥38.0mm)。 - 9.最大工作距离：选用0.3X物镜时，工作距离≥300mm。 - 10.上光源：斜落射照明LED灯3W；冷光源光纤照明器：全金属外壳，灯泡功率21V/150W，亮度可调，双管鹅颈可调光纤输出照射；自带风扇降温。 - 11.底座：含透射照明LED灯3W；内置反射镜装置，调整拉杆装置即可调节透射光源角度，同时LED灯源位置与反射镜距离可调，可形成不同角度/距离底光斜照明，从而改变样品成像衬度，投标文件中提供反光板和光源可调拉杆实物照片。 - *12.摄像接口：0.50X，带消色差功能；产品上标注显微镜厂家品牌标识（标书中提供实物照片证明），确保显微镜原厂配件（非第三方产品），维护客户权益。 - 二.显微镜原厂摄像系统： - *1.采用USB3.1高速传输端口设计，全像素（最大分辨率≥3000×2000）下传输速度可达：≥30fps。 - 2.物理动态600万1/1.8英寸CMOS芯片，有效物理像素：≥3000×2000。 - 3.当1536×1024分辨率浏览模式下，传输速度可达：≥48fps。 - 4.点距大小：≥2.4um×2.4um。 - 5.最大信噪比：0.15mV。 - 6.可聚焦镜头：≥16mm。 - 7.专业采集分析软件：拥有软件著作权登记证书，确保自有知识产权，软件升级无需第三方授权。 - 8.采集图像：手动拍照、自动定时拍照、录像镜下内容、录制屏幕内容含声音、连接触发器拍照。 - 9.测量功能：直线测量、矩形周长面积测量、圆形周长面积半径测量、弧形长度弧度测量、椭圆形X-Y半径测量、不规则线长度测量等。 - 10.图像处理：可以圆形、长方形、不规则形选区，进行色彩亮度灰色度调整、滤镜、灰质化、镜像等处理。 - 11.自动计数：可以选区后，通过自动或者手动分割图像颜色，并自动计数，通过EXCEL标输出。 - *12.可以浏览数字切片：可以两张数字切片对比观察、可以在数字切片上添加备注，数字切片可以在1X-400X无极变倍下时时清晰观察；标书需提供椴木横切面数字切片截图（放大倍数2X时全景和35X时结晶体的照片）。 - *13.机器设计有蓝红双色LED指示灯（USB3.1高速时显示蓝色，USB2.0常规时显示红色）。需提供蓝红2种状态指示灯实物对比照片，且提供相机原厂喷涂有品牌标识和机器型号的实物照片，确保显微镜原厂产品，维护客户权益。 - 三．其他： - *1.为保证设备品质及售后，须提供产品授权书和售后服务承诺书。 - 3.配套电脑1台，不低于：i5处理器、8G内存、512G固态硬盘、21寸LED液晶显示器、键盘鼠标。 | 1 | 台 |  |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 5 | ▲ 台式高速离心机 |