- 采购需求（一）3包

注：1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、招标文件中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，否则，其投标无效。

3、本项目涉及到的商品包装及快递包装，按财办库[2020]123号文标准执行。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5、下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。

6、采购人或采购代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

7、采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业★ | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

中小企业划分标准的说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购） | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲酶标仪 | 1、荧光强度 1.1.光源：高能量氙闪灯（荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选； *1.2.波长范围：200-700 nm ( 850 nm 可选 )； 1.3.波长选择：深度阻挡滤光片/二向色镜 (顶部) （投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对）； 1.4.带宽：依滤光片而定 5nm->100nm配合特定检测实验，选取不同带宽的滤光片进行检测，可以极大贴合实验染料特性，进而增强检测效果和检测灵敏度； *1.5.检测灵敏度： 0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 ) ；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 1.6.动态范围：≥7个数量级； 1.7.检测器：双光子整合PMT。 2、发光 2.1.波长范围：300-700 nm； 2.2.动态范围： 7 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围； 2.3. 积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间； *2.4.灵敏度(ATP)：<10 amol /孔 ATP闪光分析；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） *2.5. 检测模式：闪光、辉光、BRET等。（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3、荧光偏振 3.1.光源：高能氙闪灯，光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选； 3.2.波长范围：280-700 nm ( 850 nm 可选 )； 3.3.波长选择：深度阻挡滤光片 / 二向色镜 ； *3.4.灵敏度：1.2 mP @ 1 nM 荧光素；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.5.检测器：PMT 检测（光子整合PMT）； *3.6.结果显示： 可显示 Polarization、Anistropy和G-factor值，G-factor可调整，满足实验检测设定需求；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 3.7.动态范围：>7个数量级。 4、时间分辨荧光 4.1.光源：高能氙闪灯； 4.2.波长范围： 200-700 nm ( 850 nm可选 )； 4.3.波长选择：深度阻挡滤光片/二向色镜 ； *4.4.灵敏度： Eu 40 fM ( 4 amol/孔384孔板 ) ；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 4.5.数据收集延迟时间：1-16000微秒； 4.6.数据采集时间：20-16000微秒； 4.7.动态范围：>7个数量级。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 1.功能涵盖：用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域； 2.样品通量：96孔×0.2ml； 3.耗材类型：96孔板、8联管、PCR单管，完全试剂开放； *4.检测通道≥3个，每孔2靶标检测+FRET检测通道，无需额外参比染料通道；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） *5.光源：3个带滤光片的LED光梭；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） *6.检测器：3个带滤光片的光敏二极管；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 7.激发/发射波长范围：450-580nm； 8.适用于多种荧光方法：如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green等； 9.最大升降温速度≥5℃/秒； 10.温度准确性≤±0.2℃； 11.温度均一性≤±0.3℃； 12.温控范围：4-100℃； 13.热盖温控范围：30-110℃； *14.动态温度梯度功能：可以同时运行≥8个不同的温度，每个温度孵育时间相同；（投标文件中提供产品彩页或技术资料供核对） 15.梯度温控范围：30-100℃； 16.梯度温差范围：1-24℃； 17.反应体系：1-50µl（推荐10-50µl）； 18.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因； 19.动态范围：10个数量级； 20.通讯连接：USB、以太网、无线WiFi； 21.支持LIMS系统，API接口开放，可兼容自动化操作； 22.操作便利性：开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正； 23.数据分析：标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、ΔCq或ΔΔCq相对定量、带扩增效率校正的多内参基因表达分析、无限量数据文件合并分析、等位基因分型、终点法分析等。可通过柱形图、箱线图、点阵图、聚类图、散点图或火山图等不同图表进行数据分析和展示； *24.自动化统计学分析：t检验及方差分析；（投标文件中提供软件中该功能的截图供核对） 25.软件可支持和控制多达4台CFX仪器； 26.数据导出：Excel、Word或PowerPoint；用户报告包含运行设置、数据图表和表单，可直接打印或保存为PDF； 27.图片导出：以最高600dpi像素大小和分辨率导出图像；图片可存为bmp、jpg或png格式； *28.提供所投产品厂家或其该区域总代理出具的授权书以及售后服务承诺函，产品彩页。 | 1 | 台 |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 酶标仪 |