（附表清单）

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 5通道无线脑神经信号遥测系统(进口) | 台 | 1 | 与已有的PowerLab8/30八通道记录主机和软件无缝隙连接的5通道无线脑神经信号遥测系统：包括TB5663/3 5通道无线脑神经信号接收器(3GHz)、TB5655/3 5通道无线脑神经探头(3GHz)/内置24小时充电电池、MLAC55 TBSI 接收器到PowerLab主机电缆(5 Ch)、MLAC51 TBSI 5通道神经探头测试电缆等配件，电源220V、50Hz。 |
| 2 | 医用冷藏柜 | 台 | 1 | 1.高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统， 2.自动温度控制，三位高亮度数码显示， 3.在2℃~10℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃， 4.完善的声光报警系统； 5.箱体采用优质钢板结构，经先进防腐磷化，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料； 6.双层透明保温玻璃门，内充惰性气体， 7.内体配锁，箱体底部带有脚轮，优质钢丝浸塑搁架； 8.国际名牌高效压缩机，风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器。 9.外形尺寸：603*1556*590 容积 260L |
| 3 | 医用低温冰箱 | 台 | 1 | 1.微电及精确温度控制器，在-10℃～-25℃范围内任意设定； 2.数码温度显示，随时掌握运行状态。 3.采用无氟环保制冷剂，名牌高效压缩机，节能静音；无CFC聚氨酯发泡。 4.箱体采用SPCC钢板静电喷涂； 5.内壁ABS工程塑料，抽屉式结构，方便物品存放。 6.开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠； 7.传感器故障报警、高低温报警、声光报警功能，物品存放更安全； 8.门体配锁，防止随意开门。 9.外形尺寸：580*600*1750 容积 270L |
| 4 | 滤光片 | 台 | 8 | 分别为570nm，562nm，540nm， 550nm， 620nm ，650nm ，690nm，415nm 滤光片 |
| ★5 | 膜分离设备 | 台 | 1 | 工作环境：温度：5～40℃ 工作电源：220/380V±5％，50Hz 料液特性 a. 离心机或板框处理后清液 b. 温度：20-40℃ c. PH值：3-10 超滤膜设计参数 压力：3～10bar 温度：10～45℃ 超滤膜组件参数 规格 ：2540 最大耐受温度 ：50℃ 膜芯数量 ：1支 膜套数量 ：1支 膜设备设计参数 设备尺寸：1.4m(长)×0.8m(宽)×1.6m(高) 占地：3.4 m(长)×1.6m(宽) 二侧各预留1m换膜空间 正面以预留0.8m操作空间 设备含料静重：180KG 设计温度：50℃ 设计压力：10kgf/cm2 电气设计参数 电控柜设计进线采用三相五线制 Ø 动力电源电压: 380VAC±5% Ø 交流电源频率: 50Hz Ø 控制电源电压: 220VAC±5% Ø 接地电阻: 接地电阻小于4Ω 7.2 主要供货设备清单： 序号：No. 名称： Description: 规格中＆型号： Brand & Specification: 数量：Qty: 单位： Unit： 备注： Remarks: 一．主体设备 1 超滤膜 型号：2540工艺物料用膜 膜面积：2.2m2 pH：2-11.5 耐温：50℃ 耐压：13bar 1 支 2 高压膜壳 型号：2540 耐温：80℃ 耐压：150psi 材料：SS304 1 支 3 输送泵 功率：1.1KW 材质：SS316 品牌：Grundfoss（丹麦） 1 台 4 物料罐/清洗罐 容积：25L 材质：SS304 1 台 5 保安过滤器 材质：SS304/10um 耐压：10bar 1 台 6 管式换热器 材质：SS304 1 台 二．框架及管路系统 1 进料管路系统及阀门 材质：SS304 压力等级：10bar/40bar 1 套 2 浓缩液回流管路系统 材质：SS304 压力等级：10bar 1 套 3 滤出液管路系统 材质：SS304 压力等级：10bar 1 套 4 设备框架 材质：SS304 1 套 三．显示仪表 1 压力表 量程范围：0-10bar 材质：SS316 表盘直径：60mm（充油减震） 1 块 2 温度表 量程范围：0-100℃ 材质：SS316 表盘直径：100mm 1 块 四．电气控制系统 1 电气柜 材质：Q235A表面喷塑 1 台 2 变频器 功率：1.5KW 品牌：施耐德 1 台 3 温度传感器 量程：0-100℃ 1 套 4 压力传感器 品牌：美国MSI或同等 量程：0-17 bar 2 套 5 不锈钢转子流量计 品牌：国产 1 套 6 控制柜电气元件 品牌：施耐德 1 套 7 控制单元 高温报警停机 高压报警停机 低压报警停机 |
| 6 | 琼脂糖水平电泳槽(大号) | 台 | 1 | 外形尺寸（L×W×H）：400×250×120mm 凝胶板规格(L×W)：250×220mm；120×220mm；60×220mm； 试样格：48齿，1.0、2.0厚、20齿（选配） 重量：约4Kg 缓冲液总容量：约1500ml |
| 7 | 双垂直电泳槽 | 台 | 1 | 凝胶面积(W×L) ： 30.6×9.5(cm) 凝胶厚度 ： 1(mm) 梳子齿数 ： 102 凝胶板数 ： 2 缓冲液容积 ： 3500(ml) 外形尺寸(L×W×H) ： 40×13×14cm 重量 ： 5.85kg |
| 8 | 组织捣碎机 | 台 | 1 | 转速：10000 r/min，12000 r/min；容量500 ml |
| 9 | 显微数码新视窗成像系统 | 台 | 1 | 传感器：1/2inch,高分辨率CMOS 图片存储最高分辨率：3264×2448(800万像素)压缩 压缩格式：JPEG格式 通讯方式：支持USB2.0协议 信噪比：＞48db 最小照明度：3Lux 灯光频率：50Hz或60Hz 自动快门速度：1/20~1/10000秒 存储器件：32M FLASH断电不丢失图片资料 输出接口：USB（连接PC机）。 |
| 10 | 药品保存箱 | 台 | 1 | 箱内温度范围（℃）：2～8 外部尺寸（宽×深×高)(mm)：655×620×1955 内部尺寸（宽×深×高)(mm)：550×495×1300 有效容积（L）：360 重量（kg）:96 温控方式:电脑控温板 温度设定方式：数字式（最小调节量0.1） 温度显示：LED数字式 |
| 11 | 无油低噪音空气压缩机 | 台 | 1 | ·额定工作电压：～220V±10%50HZ ·输出功率/转速：840W/1400r/min ·启动压力（运行中）：0.45mpa(0.1～0.8pa可调） ·停机压力（运行中）：0.75mpa ·最大工作压力：1mpa ·排气量：90L/min ·储气罐容积：38L(0.038 m³) ·储气罐尺寸: φ406*340 ·噪音: ≤68dB |