- 皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（三）采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

5、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

- 6 、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

| 序号 | 通用名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微循环观测分析系统 | 7 | 套 |
| 2 | 电子白板（75寸） | 1 | 台 |
| 3 | 吸顶空调 | 2 | 台 |
| 4 | ▲信息化集成化信号采集与处理系统 | 6 | 套 |

注:标注"▲"的产品为核心产品

微循环观测分析系统

1.定制单筒体视显微镜参数

1.1物镜变倍范围：0.7-4.5（×2）

1.2高度工作距离可调范围：80-200mm

1.3镜头微调距离：40mm（带粗调、细微调）

2.摄像头：300万像素USB2.0数字摄像头

3.下补光观察平台

3.1 LED冷光源，亮度可调（0-77LM）

3.2二维调节范围不低于XY±6.5mm，精度0.01mm

4.微循环观测系统分析软件参数

4.1支持视频录像用于示教，支持自定义实验过程，测量结果保存，Excel分析；

4.2★系统软件支持与实验室现有信号采集系统软件无缝兼容使用，实现肠系膜微循环图像观察的同时记录动物心电、血压、呼吸等信号；

4.3★测量指标包括：管袢数、输入袢管径、输出袢管径、输出袢管径/输入袢管径、袢顶管径、管袢长度、交叉管袢数、模拟流速、血流量等15个指标交互测量，并可自定义实验步骤，所有结果参数可导出到Excel中分析； 软件支持中英文版本。

电子白板（75寸）

1.屏幕≥75英寸，物理分辨率≥3840*2160，屏幕比例为标准16:9，亮度≥350cd/ m2，对比度≥1200:1，色彩度≥10bit。

2.设备采用Android系统模块，Android 9.0以上版本操作系统，RAM≥4GB，ROM≥32GB。

3.采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa, 可见光透射比不低于88%。

4.为减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，保障显示效果，须采用零贴合方式，色域≥90%NTSC。

5.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化，超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上，整机最薄处≤24mm

6.整机内置一颗≥1200万像素摄像头，摄像头支持电子云台，无需机械转动可程序控制镜头视角及变焦

7.内置6阵列麦克风，8米有效拾音距离。

8.主机≥1路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥2路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232；

9.无需退出白板界面，即可在白板内直接登录个人云盘，进行文件上传保存，亦可将云端资料下载本地进行分享使用，白板源文件支持跨终端二次编辑和分享。（提供具备CNAS检测资质的检测机构出具的检测报告）

10.可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作。

11.支持提笔检测功能，笔槽提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷。

12.在不连接互联网时，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存

13.为保障系统稳定运行，整机出厂内置检测软件，可协助客户对设备运行故障、异常进行检测、修复，为客户提供更高效的售后体验。

14.手机投屏软件支持通过快速扫码方式连接大屏WIFI热点，无需人工手动输入整机热点密码，投屏更方便快捷。 传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断

吸顶空调

1.类型：嵌入吸顶式

2.匹数不低于2P

3.制冷类型：冷暖

4.电辅加热：支持

5.制冷量(W)不低于5000

6.制冷功率(W)不低于1500

7.制热量(W)不低于5500

8.制热功率(W)不低于1500 电辅加热功率(W)不低于1500

信息化集成化信号采集与处理系统

1.硬件参数

1.1整机外形尺寸（长*宽*高）≤1520mm×740mm×2110mm；实验台操作面积（长*宽）≤1220mm×740mm，实验台面离地高度≤840mm；输液架离台面高度≤1100mm，输液架两侧移动范围≤840mm。

1.2实验台面材质为ABS工程塑料；实验台面下屏蔽层为不锈钢层，与外部接地端相连接；

1.3带自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动；带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定。

1.4环境温度测量精度不低于0.1℃，小动物肛温测量精度不低于0.1℃。

1.5★内置呼吸机潮气量：0.1～99.9ml可调，具有动物参数参考按键:小鼠（20g）、大鼠(200g)、兔（2kg）；

1.6顶部全局摄像机： 20倍光学变焦，1080P高清摄像头。

1.7实验照明系统：4×12W，自然光LED灯，方向可调，桌面照度1000～10000LUX可调。

1.8外部接口：不少于2个USB接口，1个网线接口，8个220V电源插口，1个HDMI接口。

1.9双显示器系统：上下各集成一个显示系统，下显示系统不小于12.5英寸，上显示系统不小于23.8英寸。

1.10系统计算机配置不低于I5处理器，8G内存，500GB硬盘，独立显卡，节能无线键鼠套装。

1.11氧气输入输出接口：具有统一的氧气输入接口，氧气输出接口输出气压可调。

1.12可电动升降实验平台：实验平台桌面高度可由控制软件调节，调节范围不低于±10cm。

1.13★具有设备集中控制系统：通过配套平板电脑对本实验系统上的各种电子设备进行控制和操作，可以控制的设备包括：小动物呼吸机，集成照明灯光，集成摄像机，实验平台升降高度等；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

1.14★具有实验操作形成性评价系统，系统辅助判定机能实验操作的规范性以及实验结果的正确性；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

1.15★系统设备自检：系统开机时自动检测集中控制的可用性、系统的供电情况，各子设备的可用性等，并将检测结果上传至云端。地线故障预警功能：在控制器上自动检测并通过观察指示灯状态提醒用户当前使用仪器接地状态,同时将该状态发送到平板电脑，异常状态将在平板软件中有醒目的提示（提供该功能软件界面截图并加盖公章）

1.16★地线故障预警功能：在控制器上自动检测并通过观察指示灯状态提醒用户当前使用仪器接地状态,同时将该状态发送到集中控制终端，异常状态将在集中控制终端软件中有醒目的提示；

1.17★采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口，可以同时记录4个不同物理通道信号及12导联心电信号，并在软件上显示16道波形（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

1.18★物理采样通道扩展功能：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号，扩展无线传感器，可无线采集人体体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

1.19传感器自动识别：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

1.20量程：±50μV ~±1V。

1.21滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器:1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；2）高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调。

1.22★采用浮点型DSP+ARM双核处理器；AD转换器为16位4通道同步采样；最大采样率800KHz；信噪比> 100dB；等效输入噪声电压峰峰值 < 2.0μV。

1.23环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中。

1.24设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中。

1.25设备内置高级程控刺激器：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形； 具有恒流、恒压两种输出方式；电压范围-110V~110V；电流范围-50mA~50mA。

1.26★支持拓展人体无创连续血压计的数据采集功能：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg；支持拓展微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内，代替传统液体传动方式的血压测量；

1.27★系统传感器及相关配件与机能实验室现有信号采集与处理系统相互兼容。

2.软件参数

2.1软件显示通道数：1~64通道可变。

2.2★采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；同时反演文件数量不低于4个（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

2.3反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音。

2.4通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示。

2.5用户直接在文件列表窗口点击列表文件打开反演文件；用户直接在浮动快速启动窗口启动停止实验方便操作；软件外观可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动；用户进行波形截图的复制、粘贴时自动添加水印；具有嵌入软件界面的实验报告编辑功能。

2.6★软件实验模块内嵌web电子教材:a实验目的和原理：生动形象的Flash或图片讲解实验原理；b实验对象：认识实验动物，了解该动物在实验中的意义；c实验器材：学习实验设备和器材的使用；d实验步骤：详细的实验步骤描述；e思考题：涵盖原理与实验步骤的问题思考；f实验操作视频：高清视频指导实验过程（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

2.7★软件可以与学校现有基础医学虚拟仿真实验平台对接，为学生展示更多实验知识，便于教学；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

2.8用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商。

2.9具有多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号；20倍光学变焦、快速智能自动对焦摄像机，支持同步投影及超长时间录制。

2.10具有单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等数据测量功能；具有微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等通用数据处理功能；具有血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等专用数据处理功能。

2.11心率变异分析包含Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等；药理学参数计算工具包含苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。

2.12固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；

2.13软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。

2.14具有计算机软件著作权登记证书。

3.集中控制系统参数

3.1设备自动连接：集中控制系统自动与平台上的电子设备进行连接；

3.2二维码扫描连接：可手动扫描对应电脑屏幕上的二维码，进行设备连接；

3.3★集中控制系统对生物信号采集与分析系统控制：控制仪器重置或重启；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

3.4★集中控制系统对照明灯光控制：可进行单盏、多盏、全部灯光的开关操作；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

3.5★集中控制系统对小动物呼吸机控制：呼吸机启停可控，动物类型可选，潮气量、呼吸时比和呼吸频率可调，肺部压力动态指示；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

3.6★集中控制系统对实验操作台电动升降控制，调节范围不低于±10cm。；（提供该功能软件界面截图并加盖公章）。

3.7平板电脑对摄像机控制：20倍光学变焦调节控制。

3.8平板媒体音量调节：控制平板电脑系统音量。

3.9语音播报功能：控制语音播报开关功能。

3.10★电源极性检测：实时检测系统的电源极性是否正确，确保人身安全和设备耐久性；系统自检：实验平台上的电子设备一键自检功能。

3.11固件升级：软件可对系统硬件固件升级。

3.12设备校准：软件可对各设备进行校准。

3.13软硬件日志：硬件日志等级可选择，配合软件日志可快速精准定位系统事件。

3.14开关系统：软件可开关设备电源和电脑。

3.15WIFI连接：可开、关和切换wifi，并展示连接状态。

3.16屏幕亮度控制：集中控制终端屏幕亮度可调；

3.17平板电源选项：用户可任意配置集中控制终端电源选项，确定其在实验完毕后是否自动关机等；

3.18其他状态展示：电池电量，设备连接状态，环境温度等展示。

4.配套附件技术参数

4.1机能实验系统附件包配置包含：悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管3根、心电夹4只、人体一次性电极6只、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、人体全导联心电线1根、污物缸1个。

4.2手术操作器械包配置包含：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。

5.无干扰恒温加热兔台技术参数

5.1加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸不小于300mm×120mm

5.2低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰，安全可靠；

5.3数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃，

5.4捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用；

5.5配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调；

5.6兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，收集容量不低于300ml；

5.7可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度；

5.8一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。

6.无干扰恒温加热鼠台技术参数

6.1加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸不小于150mm×70mm；

6.2低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰，安全可靠；

6.3数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃，

6.4内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃；

6.5鼠台尾部集成实验废液收集槽，收集容量不低于30ml；

6.6一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。

7.进行1个机能实验室线路改造。