设备采购一览表：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 技术要求或参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯 | 套 | 1 | 灯体直径mm750 / 550照度Lux110000-160000 / 70000-160000光斑直径mm200±50聚焦深度mm≥800亮度连续调光 五档连续调光 自动稳压，微电脑数字控制宽电压工作特性AC180V～250V / 50Hz电源电压灯头调节范围mm1105～2295垂直调节范围mm1150相对辐照能≤4mw/m2lx灯泡寿命3-5万小时光源长寿命、低能耗、环保型的LED光源 |
| 2 | 手术室吊塔 | 套 | 1 | 材质：采用材质为高强度、耐腐蚀合金材料。运用圆弧形设计，吊塔横臂及功能箱体采用高强度铝合金，箱体氧化处理确保永不生锈。刹车：各个转动关节安装机械摩擦刹车和气体刹车，可锁定旋转臂及功能箱体位置。气口：三状态气口，具有原位待接通功能。托盘：440mm×400mm，托盘为高强度铝合金整体模具拉制成型，单块托盘的承重≥60公斤。吊臂：旋转半径>900mm，旋转角度≥340°，加上移动臂可以覆盖整个手术床区域（手术区域面积≥8.0㎡）。功能箱：功能柱长度尺寸900mm，净载重能力≥200kg、旋转角度≥340°。旋转臂：L≥800mm×800mm。托盘及抽屉：3层设备托盘，1个抽屉，以方便安放各种小型的医疗设备及附件，同时设备托盘可按客户要求自由调节高度。 |
| 3 | 手术床 | 张 | 1 | 台面全长2200mm，台面宽550mm； ★台面最低≤630mm（不含垫），升幅≥330mm； 台面纵向移动距离≥300mm； 头板上折≥35°、下折≥90°，且可拆卸； 肩板上折≥10°、下折≥35°； 背板上折≥75°、下折≥15°； 台面前倾≥20°、后倾≥15°； 台面左倾≥15°、右倾≥15°； 腿板下折90°，且可拆卸（可定制分叉式，可左右分开180°，且可拆卸） |
| 4 | 监护仪 | 台 | 1 | 1、具有自动识别成人、儿童、新生儿的血压测量范围，能显示实时血压波形。2、七导联心电显示，正确的三通道ST段测量分析功能和心律失常分析功能。3、具有真人语音报警和语音报数功能。4、8道可以同屏显示心电波、呼吸波、血压波、血氧波形，选配内置打印机。5、趋势图——可显示96小时的心率、血压、血氧、体温、ST段、早搏、呼吸等参数趋势图。6、配远程遥控无创血压。7、远程无线通信系统，可采集心电、血压、血氧、呼吸、脉搏、体温等生命体征信息进行高效远程数据传输，实时遥控，支持有线和无线联网。 |
| 5 | 医用不锈钢仪器车 | 个 | 4 | 不锈钢，双抽屉 |