- 皖南医学院2021年中央财政设备购置项目（六）采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

5、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

- 6 、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

| 序号 | 通用名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯度PCR仪 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 2 | 台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 3 | 立式冰柜 | 2 | 台 |  |
| 4 | 制冰机 | 1 | 台 |  |
| 5 | ▲全能型成像系统 | 1 | 台 | 进口设备 |
| 6 | 台式扫描电镜 | 1 | 台 | 进口设备 |

注:标注"▲"的产品为核心产品

梯度PCR仪

1、主机：8.5英寸及以上高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程，自身可存储至少800个反应程序，此外可使用U盘扩展内存。

★2、半导体加热制冷方式，采用蜂巢式设计模块（投标文件提供证明材料）。

3、散热方式：合金蜂窝基座，双风扇循环风道，优化前置出风。

4、温度范围：0 -100℃。

5、温控准确度：±0.2℃。

6、温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）。

7、最大升降温速率：96孔模块4.8℃/秒，2x48孔模块4℃/秒。

★8、拥有动态温度梯度功能：八温区温度梯度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同（投标文件提供证明材料）。

9、反应模块：2x48孔快速梯度模块。

★10、具有可更换的反应模块，包括96孔单槽梯度模块、48/48孔双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、96孔定量PCR梯度模块、384孔定量PCR梯度模块等（投标文件提供证明材料）。

★11、可以升级为六通道荧光定量PCR仪（投标文件提供证明材料）。

12、带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序。

13、接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制。

14、配置：48/48x0.2 ml双槽梯度模块。

台式冷冻离心机

1、温度范围：-10°C-40°C 。

2、具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。从室温（21°C）降至4°C仅需8分钟。

3、快速锁定技术，可快速、轻松地开关转子盖。

4、具有紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故。

5、在全速运行状态下仍能确保将样品温度控制在4°C，从而更大限度地保护样品，同时实现更高效的分离结果。

6、在24×1.5/2ml转子以及10×5ml转子运行时最高转速≥15060rpm，最大相对离心力≥ 21，300g。

7、转子在最大承载时，加速至最高转速的时间≤15s，最高转速减速至0的时间≤15秒。

8、离心时间：可设定10秒至9小时59分钟，或连续运行。

9、具备定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。

10、高效压缩机控制，提供 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命。高效压缩机技术，可有效减少运行振动。

11、运行结束计时功能，可以查看离心结束的时间，方便判断是否需要再次离心。

12、单独的瞬时离心按键，无需长按，一按即启动，便于快速离心，软刹车功能，防止重悬，提高回收率。

13、单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作。

14、铝制转子，耐化学腐蚀。转子可在 121°C 高温高压灭菌20分钟，杜绝污染。

15、在最高转速时，噪音也非常低，不高于54dB（A）。

16、内置冷凝水槽，避免腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。

17、 配置：冷冻离心机主机1台，含气密性转子盖的24×1.5ml角转子。

立式冰柜

1、微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED显示，观察方便。

2、容积：≥260L。

3、显示：采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度。速冻按键可实现快速降温。

4、设定温度在-10℃～-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于3°C。

5、多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

6、 配备脚轮，灵活，可移动。

7、门体挂锁设计，方便用户更换挂锁，避免通用门锁，保证存储物品安全。

8、控制：监控模块实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致。

9、密封：高密度超厚保温层，可拆卸式密封条，保温效果更好。

10、材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁。

11、抽屉：7个抽屉设计，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响。

12、内部采用搁架式蒸发器设计，保证箱内降温速度和温度均匀性。

制冰机

1.制冰量(kg/24h):50

2.储冰量(kg):15

3.输入功率(w):380

4. 冷凝方式: 风冷

5.进水方式: 自来水自动进水

6.箱体外壳: 不锈钢

7.冰形: 不规则的细小颗粒雪花碎冰

8.压缩机/制冰剂: 进口无氟/134a

9.机器外形尺寸(mm): 400×543×720

10.净重(kg):80

全能型成像系统

1、用途：采集蛋白凝胶、核酸凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。

2、功能涵盖：化学发光、荧光成像、免染成像、光密度成像等。

★3、检测器：超冷CCD检测器，分辨率600万像素（投标文件提供证明材料）。

4、12英寸触摸屏控制，支持多点触控功能。

★5、光电转化率：425nm处绝对Q/E值70％，绝对Q/E峰值75%（投标文件提供证明材料）。

6、CCD暗电流：0.002 e/p/s。

7、CCD读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需。

8、自动优化曝光功能：使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦。

9、16bit数据采集（65536灰度级），动力学范围>4OD。

10、智能样品托盘设计：化学发光/紫外/免染样品盘、白光样品盘、蓝光样品盘；系统自动识别插入的样品盘类型并自动选择成像功能。

11、光源：反射白光、透射紫外、透射白光、透射蓝光、多色荧光（可升级）。

★12、可升级多色荧光光源：3色RGB、远红外、近红外；共5个荧光通道（投标文件提供证明材料）。

13、滤光片转轮位置：8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光）。

★14、最大成像面积16x21cm（投标文件提供证明材料）。

15、UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。

16、曝光模式：自动模式、手动模式、累积曝光模式、化学发光预览模式。

17、累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，用户可挑选最满意的图像保存

18、免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。提供3篇以上公开发表SCI文献作为证明。

19、主机内置电脑硬盘：120G

20、软件功能

20.1、自动条带检测、自动分子量测算、自动条带浓度测算、相对含量百分数分析、绝对浓度/密度计算、多幅图像合并显示并分析、显示过饱和像素保证精确定量、12种预设染料颜色标记显示及输出、添加各种格式的文字注释

20.2、可通过USB及局域网输出原始格式数据及图片；图像输出格式：tif、bmp、png、jpg、mscn；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

20.3、支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全

20.4、系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA对电子签名要求

20.5、软件可自由安装于多台电脑同时分析；软件免费升级

20.6、中文版、英文版软件自由切换，配有软件操作指南flash

台式扫描电镜

1、用途：该设备主要用于表征高分子材料、金属材料、非金属材料、功能材料等的微观形貌，可广泛用于化工、功能材料、纳米材料、新能源材料、催化材料、生物医学等各个领域。

★2、分辨率：≤5nm（投标文件提供证明材料）。

3、放大倍率：20x~150000x。

★4、加速电压：1kV-30kV（投标文件提供证明材料）

5、电子光学系统

5.1、灯丝：预对中钨灯丝，用户可自行更换。

5.2、偏压系统：自动偏压方式。

6、检测器及成像系统

6.1、高真空二次电子检测器。

6.2、高灵敏四分割背散射电子检测器。

6.3、顶部CCD相机。

6.4、成像模式：可同时得到二次电子像和背散射电子像，两种图像混合

6.5、显示模式：不低于5120x3840。

6.6、图像格式：BMP，JPEG，PNG，TIFF。

7、样品室和样品台

7.1.、最大样品尺寸：80mm（直径），50mm（高度）。

★7.2、五轴全自动马达驱动，具有彩色外界图片导航功能。在导航画面双击后自动移动到观察位置（投标文件提供证明材料）。

★7.3、行程：X/Y/Z轴：40mm，R：360°，T：-45~90°（投标文件提供证明材料）。

7.4、定位功能：通过保存的图片记录该位置的XY坐标信息。选中保存的图片即可一键还原到原来的位置，并同时还原当时的观察条件。

7.5.、非接触报警装置：通过输入的样品尺寸数据，自动避免样品台的危险操作。

8、真空系统

8.1、具备高真空和低真空模式，全自动切换。

8.2、高真空：优于2x10-3Pa。

8.3、涡轮分子泵、机械泵各一套。

9、离子溅射仪

9.1、样品仓尺寸：Φ120mmx65mm。

9.2、靶材：Au。

9.3、样品台尺寸：Φ50mm。

10、冷冻样品台

10.1、适用于含水样品直接观察。

10.2、最低温度：-20℃。

10.3、温度稳定性：±0.5 °C

10.4、可同时显示设定温度和实际温度

11.、配置要求：电镜主机一套，包括高真空和低真空系统、高真空二次电子和背散射电子检测器、CCD导航相机、五轴全自动马达台、涡轮分子泵和机械泵、电脑和显示器、预对中钨灯丝10根、样品台及制样工具；离子溅射仪；冷冻样品台。