## Sheet1
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 技术要求或参数
1 | 单通道靶控注射泵 | 台 | 1 | 核心TCI技术从英国进口，由阿斯利康公司提供（内置已通过美国FDA认证的得普利麻TCI模块） 2、内置右美唑咪啶药物方案，方便临床使用。 3、外壳无开口，符合最新国家标准防溅水要求。 4、注射器夹紧装置可以用单手安装注射器，满足无菌化操作要求 5、可以两个泵或者三个泵串连使用，并可升级成静脉麻醉工作站 6、具有优化的TCI模式(OTCI模式)， 解决了个体差异及术前用药问题 7、彩色液晶显示屏幕。血药浓度可用彩色曲线显示 8、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式, 9、具有十一种麻醉药
2 | 双通道靶控注射泵 | 台 | 1 | 1、 核心TCI技术从英国进口，由阿斯利康公司提供（内置已通过美国FDA认证的得普利麻TCI模块） 2、 内置盐酸右美托咪定药物方案，方便临床使用。 3、 具有两个液晶窗口分别显示两个通道信息，不易混淆出错。 4、 具有两个CPU分别控制两个通道，相比一个CPU控制两个通道更可靠、更稳定。 5、 具有优化的TCI模式(OTCI模式)， 解决了个体差异及术前用药问题 6、 彩色液晶显示屏幕。血药浓度可用彩色曲线显示 7、 具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式, 8、 具有十一种麻醉药物（
3 | 三通道靶控注射泵 | 台 | 1 | 功能特点与技术参数： 1、 核心TCI技术从英国进口，由阿斯利康公司提供（内置已通过美国FDA认证的得普利麻TCI模块） 2、 内置右美唑咪啶药物方案，方便临床使用。 3、 具有三个液晶窗口分别显示三个通道信息，不易混淆出错。 4、 具有三个CPU分别控制三个通道，相比一个CPU控制三个通道更可靠、更稳定。 5、 具有优化的TCI模式(OTCI模式)， 解决了个体差异及术前用药问题 6、 彩色液晶显示屏幕。血药浓度可用彩色曲线显示 7、 属于静脉麻醉工作站（SGS-3000TCI）的组件，随时可
4 | 闭环肌松注射系统 | 台 | 1 | 1. 注射器通道：单通道 2. 注射精度： 注射精度±2%，包含机械精度±1%； 3. 电刺激输出参数：① 刺激模式: TOF (四个成串刺激) 四个成串刺激为循环连续工作；PTC强直刺激后计数。 ② 脉冲重复频率：≤50Hz（视刺激模式而定）； ③ 脉冲宽度: 单相200μs； ④ 输出电流: 10mA-70mA，最小1mA步进，最大电压≤300V； ⑤ 输出阻抗：10Ω-5000Ω； ⑥ 直流分量：无 4. 肌张力测量精度：±10% 5. 温度传感器