附件1：

采购需求

第一包技术参数：

| 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| KDZF700/500外置摄像手术无影灯 | 一、技术要求：1.照度：母灯40000-180000lux 子灯35000-150000lux 2.色温：4500±250k 3.光斑直径：160-280（mm） 4.照射深度：≥1200（mm） 5.亮度调节：十档连续调光 6.术者头部温升：≤2° 7.电源：AC100-220v 50Hz/60Hz 8.灯泡使用寿命：≥1000小时 9.灯泡功率： 150(W)／150(W) 10.主副灯自动切换：0.2秒 11.显色指数：≥97% 12. 德国原装进口的弹簧悬臂悬挂系统六组万向节，关节联动 360°的全方位设计，完全定位准确，彻底杜绝漂移；0.2秒灯泡自动切换，丝毫不影响关照强度和手术区域；专家推荐热能技术，过滤掉99.5％红外线，杜绝手术区域内水分的蒸发；流线型灯头设计，满足洁净手术的无菌要求；专家设计的校正系统，提供接近自然日光4500K的色温度，确保手术医师清晰准确辨认手术区域内血管组织、神经束等颜色。 二、 摄像系统技术参数 1 全高清外置置独立摄像系统（旋转臂外置独立摄像头）与无影灯同轴独立悬臂 2 采用进口智能化摄像机模组TI达芬奇芯片方案高清晰度 3 支持自动光圈，自动白平衡，智能降噪 4 无影灯配备辅助显示屏（4.3寸） 5 控制终端可以控制各摄像头的取景 6 可录制开放手术及微创手术等，满足医院教学等需求(不含刻盘存储) 7 可与投影仪对接，在100寸以上屏幕显示 2 摄像头 ：传感器 1/3” CMOS ； 1 信号标准 1080i； 有效像素 2,000,000 ；信噪比 >50 ；光学变焦 10x； 数字变焦 12x；焦距 f = 5.1mm-51.0 mm 最小工作距离(mm/inch) 10 mm (wide)； 800 mm (telephoto)； 光圈 F1.8 to F2.1； 对焦： 自动； 最低对象亮度 (lux) 1.2 (F1.8, 50IRE)； 电源 220 V ; 50/60 Hz ; 50 VA； 白平衡： 自动 ；显示器类型： 液晶； 对角尺寸： 20英寸 ； 分辨率： 1920×1080 亮度: 400 cd/m2 对比度 1000:1 长宽比 16:9 可视角度 178°； 响应时间 8ms ；功耗 60 Watts手术无影灯700、500 ； 三、配置清单 1、700灯头、调光系统 1只 ； 2、500灯头、调光系统 1只 ； 3、旋转臂 1套； 4、平衡臂 1套； 5、变压器组合件 1套 6、手柄外套 4只 7、内六角扳手 1把 8、固定板 1块 9、安装固定螺栓、垫圈、螺母 1套 10、托架、托罩 各1只 11、内六角紧定螺顶M6*6 4只 12、固定座 1只 13、产品合格证书 1份 14、使用说明书 1份 | 1 | 台 |

第二包技术参数：

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢辅料柜 | 材质：304不锈钢 规格：四层，1000*700*1800mm | 2 | 组 |
| 2 | 不锈钢敷料打包台 | 材质：304不锈钢 规格：两层：1400*600*800mm | 6 | 组 |
| 3 | 不锈钢陪护椅 | 1. 椅架采用金属不锈钢材质制造，课折叠、收起 2.规格尺寸：61*75*98CM(收起）；198*61*43CM(展开） 3.软垫采用木板、高回弹海绵及耐刮西皮钉制而成, 座位下面有四个ABS轮子，方便拉开和收起，坐卧两用，结实大方 | 10 | 把 |
| 4 | 护理床 | 1. 规格尺寸：2050*900*500mm 2. 冲压面板双摇床，铝合金护栏 | 4 | 张 |
| 5 | 护理床垫 | 半棕半海绵防水布 | 4 | 张 |
| 6 | 医用床头柜 | 1.规格尺寸：480*480*780mm 2.整体采用高级ABS工程塑料注塑成型，配有背板、抽屉、储物柜，柜体两侧配有毛巾架 | 4 | 台 |

附件2：

招标项目编号：WYGZ2017073                        正本

外科手术学设备采购项目(第  包)

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2017073

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的外科手术学设备采购项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 外科手术学设备采购项目 |
| --- | --- |
| 包号 |  |
| 响应报价 | 元 |
| 供货期 | 15历日 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

四、投标具体参数

| 序号 | 货物名称 | 询价要求 | 供应商 报价配置 | 响应情况 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：“报价配置”须详细列明所报产品品牌、型号、技术参数等内容，简单复制“询价要求”或评委无法判别其产品响应情况的，该报价书将被视为无效报价。

五、合同主要条款

合同编号：WYHT2017073-1

买方通过国资处组织的询价方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 采购文件及答疑、更正公告;

- 采购文件标准文本中的“合同条款”；

- 中标或成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为￥       元(人民币大写：        )。

四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的 十 日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，  卖方负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

六、付款方式

# 验收合格付款

# 七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起12个月。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 1天8小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后1小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后24小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后24小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后48小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后24小时内到达现场。

八、履约保证金

本项目履约保证金为￥           元(人民币大写：       )，收受人为  皖南医学院  ，期限为验收合格后 两个月 。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的  1.5  %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

(六)买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、签约地点

本合同在        皖南医学院                       签订。

# 十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向

芜湖市     申请仲裁。②向            人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方签字加盖单位公章后生效。